## Planilha1
Manutenção Estação Meteorológica Automática CEPAGRI
Data | Natureza | Calibração | Observações | Recomendação
2026-03-06 | Corretiva |  | Troca da bateria de 26Ah, remoção da bateria de 7Ah
2026-03-03 | Preventiva |  | Termohigrômetro CS215 danificado, baterias comprometidas
2025-11-11 | Preventiva | OK | Verificação in situ dos sensores: termohigrômetros, anemômetro e pluviômetro. Os sensores estavam dentro das faixas de aceitação.
2025-08-07 | Preventiva |  | Sensor de UV deteriorado, com valores derivando (para baixo - subestimativa)
2024-12-12 | Corretiva |  | Instalação de bateria secundária de 12V 26AH
2024-10-01 | Preventiva | OK | Reinstalação dos sensores levados para calibração. Ajustes nos cabos. Diagnóstico do problema de bateria. | Instalação de bateria secundária de 12V 26AH
2024-03-26 | Preventiva |  | Remoção de sensores para calibração (termohigrômetro, anemômetros, pluviômetro, barômetro), instalação de temporários da Campbell - foram elminados dados 111 entre 12:40 e 15h
2023-10-24 | Corretiva |  | Instalação do novo termohigrômetro com alteração no programa do datalogger | Os dados do dia foram avaliados e não foi detectada a necessidade de ajustes
2023-09-05 | PROBLEMA |  | Problema detectado no sensor de direção do vento a 2m - O dado foi substituído no programa em 6/9/23 por DV5
2023-04-18 | PROBLEMA |  | Problema detectado no sensor de umidade relativa
2023-01-10 | Corretiva |  | Troca da bateria. Houve perda de dados nos dias 7, 8, 9 e 10.
2021-08-05 | Corretiva |  | Troca do model/link (do modelo Ativa para ABS). Verificação da UR e ajuste da calibração no programa. Perdeu dados 111 de 1 a 5 de agosto.
2021-06-17 | Corretiva |  | Problema na comunicação entre estação e servidor. João e Arnaldo foram e alteraram o rótulo de dados. Verificação da pressão e alteração no programa
2021-04-07 | Corretiva |  | Problema na comunicação entre estação e servidor. Romilson foi e alterou o rótulo de dados
2021-01-14 | Preventiva
2020-09-03 |  |  | Troca de datalogger (CR10 para CR800). Data incerta, sem relatório
2020-08-11 | Preventiva
2020-06-23 |  |  | Interface emprestada deu problema. Datalogger ficou sem bateria e perdeu o programa.
2020-05-29 | Corretiva |  | Substituição de interface (empréstimo)
2020-05-23 |  |  | Interface deu problema, parou de transmitir os dados
2020-03-19 | Preventiva | ok
2019-10-24 | Preventiva
2019-08-13 | Preventiva | ok
2019-05-14 | Preventiva
2018-12-20 | Preventiva e Corretiva |  | Troca interface sc32A
2018-11-23 | Preventiva e Corretiva |  | Troca caneca anemômetro
2018-10-22 | Preventiva
2018-08-22 | Preventiva
2018-06-22 | Preventiva
2018-04-03 | Preventiva
2017-12-19 | Preventiva e Corretiva |  | Troca do sensor de UR e T
2017-10-23 | Preventiva
2017-09-14 | Preventiva
2017-08-30 | Preventiva |  | Troca sensor T e UR (??)
2017-06-29 | Preventiva e Corretiva |  | Troca de placa controlador de carga
2017-03-13 | Preventiva e Corretiva |  | Troca bateria 12v IBA
2017-02-01 | Preventiva
2016-08-09 | Preventiva
2016-06-03 | Preventiva
2016-04-28 | Preventiva e Corretiva | ok | Troca de bateria. Rodizio com baterias paradas
2016-02-19 | Preventiva e Corretiva | ok | Troca de painel solar por novo de 20 W
2015-12-10 | Preventiva
2015-10-20 | Preventiva e Corretiva |  | Troca sensor CS-215 (UR,T)/Troca sensor direção do vento
2015-01-15 | Preventiva e Corretiva |  | Instalação de sistema de comunicação. Interface SC32A deixada emprestada para testes.
2014-11-18 | Preventiva | ok | Bateria ok
2014-09-16 | Preventiva | ok
2014-01-21 | Preventiva
2013-11-07 | Preventiva |  |  | Radiação incidente ruim, trocar
2013-08-06 | Preventiva |  |  | Trocar bateria na próxima manutenção
2013-04-23 | Preventiva
2013-03-07 | Preventiva
2013-01-16 | Preventiva
2012-10-17 | Preventiva
2012-09-04 | Preventiva
2012-08-03 | Preventiva e Corretiva | Pluviômetro
2012-05-16 | Preventiva |  | Comparação pluviômetro e troca de abrigo / Troca do abrigo por um CS215/Upgrade do CR10
2012-03-12 | Preventiva e Corretiva | Pluviômetro | Comparação pluviômetro e troca do abrigo/Troca de radiômetro CS300 e do redswitch do pluviômetro
2012-02-29 | Preventiva |  |  | Trocar com urgência radiação incidente
2011-12-19 | Preventiva
2011-10-25 | Preventiva
2011-08-25 | Preventiva | UR
2011-06-20 | Preventiva | Pluviômetro
2011-04-26 | Preventiva
2011-03-30 | Preventiva
2011-01-25 | Preventiva
2010-11-09 | Preventiva
2010-09-20 | Preventiva | UR
2010-08-17 | Preventiva e Corretiva |  | Troca anemômetro 2m
2010-06-16 | Preventiva
2010-04-27 | Preventiva |  | Troca de bateria 12v
2010-03-17 | Preventiva e Corretiva |  | Reinstalação do pluviômetro
2010-02-05 | Preventiva e Corretiva |  | Retirado pluviômetro para manutenção e calibração em laboratório
2009-12-04 | Preventiva e Corretiva |  | Troca Rad Inc para calibração/Troca Rad UV / Pluviômetro estava descalibrado
2009-09-09 | Preventiva
2009-07-31 | Preventiva e Corretiva |  | Troca do abrigo termométrico e caixa de datalogger / Colocado sensor de UV
2009-06-19 | Preventiva e Corretiva |  | Troca do abrigo termométrico
2009-05-13 | Preventiva |  |  | Próxima manutenção retirar abrigo p/ calibração
2009-03-13 | Preventiva
2009-01-28 | Preventiva
2008-11-05 | Preventiva
2008-09-03 | Preventiva
2008-04-18 | Preventiva e Corretiva |  | Substituição temporária de radiômetro para calibração
2008-03-05 | Preventiva e Corretiva | Pluviômetro | Próxima manutenção trocar caixa do datalogger
2007-12-07 | Preventiva
2007-11-01 | Preventiva e Corretiva |  | Troca de caneca do anemômetro
2007-10-11 | Preventiva
2007-07-03 | Preventiva
2007-06-05 | Preventiva |  | Não mudou constante do sensor, trocar o abrigo na próxima visita
2007-04-19 | Preventiva
2007-03-16 | Preventiva e Corretiva |  | Troca de caneca anemômetro
2007-01-11 | Preventiva e Corretiva | Pluviômetro, Vento | Troca do Abrigo/ PERDEU A MÍNIMA DA LINHA 222
2006-10-18 | Preventiva
2006-09-24 | Preventiva e Corretiva |  | Troca do abrigo e da bateria
2006-09-06 | Preventiva
2006-07-26 | Preventiva e Corretiva |  | Troca do abrigo
2006-07-11 | Preventiva e Corretiva |  | Troca de bateria, cabos do pluviômetro e fibra óptica estavam soltos e foram presos. Não mudou programa.
2006-05-25 | Preventiva |  | Desconsiderar 3 basculadas de chuva às 12:00
2006-03-17 | Preventiva | Pluviômetro
2006-02-15 | Preventiva e Corretiva | Pluviômetro abrigo velho | Troca caneca do anemômetro 5m
2005-10-10 | Preventiva | Pluviômetro abrigo velho | (OBS: relatório sem data - data "chutada")
2005-09-14 | Preventiva |  | Programa será alterado no quesito sensor de radiação solar.
2005-08-10 | Preventiva |  | Teste da bateria
2005-06-13 | Preventiva
2005-03-29 | Preventiva e Corretiva |  | Troca do radiômetro.
2005-02-16 | Preventiva
2004-11-26 | Preventiva
2004-10-05 | Preventiva e Corretiva |  | Troca da bateria e do abrigo
2004-08-19 | Preventiva e Corretiva | Abrigo | Troca do abrigo pra atualizar calibração
2004-06-24 | Preventiva e Corretiva |  | Troca do radiômetro.
2004-04-30 | Preventiva
2004-03-09 | Preventiva
2004-02-11 | Preventiva
2003-11-25 | Preventiva | Pluviômetros
2003-09-17 | Preventiva e Corretiva |  | Painel solar com problemas substituição temporária para testes.
2003-04-10 | Preventiva
2003-01-25 | Preventiva
2003-01-13 | Preventiva e Corretiva |  | Mudança no programa: UR lê de 5 em 5 seg e faz média de 1 min para salvar máxima do dia.
2002-11-22 | Preventiva e Corretiva |  | Troca do abrigo
2002-09-12 | Preventiva e Corretiva | Abrigo | Troca do abrigo (calibração)
2002-07-30 | Preventiva |  | Dados sendo gerados perfeitamente.
2002-05-29 | Preventiva e Corretiva |  | Troca do abrigo 129 p/ 126 (??)
2002-04-05 | Preventiva e Corretiva |  | Trocado AB007 por AB123
2002-03-19 | Preventiva |  | T e UR comparados com estação convencional.
2001-10-26 | Preventiva e Corretiva |  | Troca de caneca anemômetro 2m
2001-10-09 | Preventiva e Corretiva |  | Troca de abrigo (calibração - RR004)/ troca de radiômetro rad012 (queimado) pelo rad011.
2001-08-26 | Preventiva e Corretiva |  | Trocado abrigo 091 por 036. Medidas comparativas feitas (ver registro)
2001-05-06 | Preventiva e Corretiva |  | Troca de canecas anemômetros. Substituição do abrigo (calibração). Devolução da serial SC32A SN-20725 que estava em manutenção laboratorial.
2001-03-28 | Preventiva e Corretiva |  | Troca de Rad Inc (estava queimado) pelo rad-060. Comparação T e UR estações (ver registro)
2000-12-05 | Preventiva |  | Dados de V coerentes com alturas, verificar equação para vento em 10m. | Troca de sensor de p para permitir calibração no local.
1999-05-19 | Preventiva e Corretiva | Abrigo | Troca do abrigo (calibração)
1999-04-14 | Preventiva e Corretiva |  | Troca do radiômetro.